石墨炉原子吸收分光光度计        检验检测设备采购

比选文件

比选人：重庆高峰环境监测有限公司（单位盖章）

2023年 5月 25 日

目   录

一、竞选人须知

（一）采购货物

（二）采购人基本情况

（三）竞选人资格要求

（四）品牌品质及质量要求

（五）限价设置及报价要求

（六）技术要求

（七）供货周期要求

（八）质量标准、验收方式及售后服务

（九）确定供应商办法

（十）结算方式

（十一）比选程序

（十二）时间及比选会议安排

（十三）联系方式

二、主要合同条款

三、竞选人应提交的资料及格式要求

竞选人须知

一、采购货物

本比选文件所涉采购货物为 石墨炉原子吸收分光光度计检验检测 设备采购1台，用于实验使用。

二、采购人基本情况

采购人重庆高峰环境监测有限公司，注册资本1300万元。主要经营环境监测，水质检测。公司地址万州区高峰镇相思村。

三、竞选人资格要求

3.1竞选人应具有独立法人资格：要求独立企业法人，具有本设备生产能力的厂家或经销商（必须是经生产厂家授权的合法销售代理企业，其经营范围满足本次比选设备的需要）。并提供所投产品系列近3年内在川渝环境监测系统（含社会监测机构）的1个及以上销售业绩证明材料;

3.2所提供产品必须满足技术要求，达到国家规定的合格标准；

3.3具有良好的商业信誉，有充分的供应保障能力（企业社保及税收交费证明）；

3.4相应售后服务能力（西南片区具有售后服务机构并提供两年质保承诺）。

四、品牌品质及质量要求

质量应满足国家相关标准或行业相关标准。

五、限价设置及报价要求

1、限价设置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨炉原子吸收 分光光度计 | 台 | 1 | 19 |  |
| 合计金额 |  |  | 19 |  |
| 大写：壹拾玖万元整 |  |

2、报价要求

# 2.1本次比选采取固定单价报价。该固定单价为综合报价，在合同执行过程中固定不变，以实际完成量进行结算，该固定总价包括税费、设备采购、安全费用、安装调试、人员培训等所有费用。

# 六、技术要求

# （一）功能要求原子吸收分光光度计用于水质检测和环境检测

# （二）品质和性能要求

# 1、其品质和性能应相当于或优于招标方技术参数且满足以下检测方法

# （1）生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（镉12.1、铅14.1、铊24.1）；

# （2）土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997；

# （3）固体废物总铬的测定石墨炉原子吸收分光光度法HJ 750-2015；

# （4）大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/65-2001。

# （三）技术参数及要求

# 1、光学系统

# （1） 波长范围：185nm－900nm；

# （2） 波长准确度：±0.1nm；

# （3）波长重复性: ≤0.01nm；

# （4）光谱带宽：0.2nm-2.0nm，至少三档自动可选；

# （5） 基线漂移：静态<0.002A/30min；动态：<0.002A/30min；

# （6）吸光度误差：±1%；

# （7）单色器：自动寻峰和扫描；

# （8）光栅：1800条刻线/mm；

# （9）光度计：双光束分光系统；

# （10）分辨率：光谱带宽0.2nm时分开锰双线（279.5nm和279.8nm）且谷峰能量比＜25%。

# 2、原子化系统

# （1）温度范围：室温-3000℃，有温度自校正功能；

# （2）控温精度：≤0.5%；

# （3） 升温速率：＞2000℃/s，最大3000℃/s；

# （4）加热方式：纵向加热；

# （5）温控系统：PID调节，电压反馈控制；

# （6）升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温等多种升温方式。

# 3、 塞曼背景校正功能：全波段185-900nm背景校正，恒定磁场、横向塞曼校正技术，校正误差：≤0.001Abs。

# 4、注射泵自动进样器

# （1） 样品泵采用高精度注射泵设计，全自动进样；

# （2）自动清洗装置：独立设计的样品清洗位，样品前后交替清洗，避免进样针、管路残留和交叉污染；

# （3）样品盘数≥60位；

# （4）进样体积：0.5-70 uL；

# （5） 体积重现性：≤ 0.01%；

# （6）交叉污染：<0.001%；

# （7）进样精度：＜0.05%。

# 5、报警及自动保护功能

# （1） 仪器自诊断和故障监测报警；

# （2）具有石墨炉炉体温度检测，炉体温度过高禁止检测；

# （3）功率变压器过热检测，防止功率变压器损坏；

# （4） 气体压力监测，防止没有保护气损伤石墨锥和石墨管；

# （5） 冷却水压力和恒温监测，保护仪器安全。

# 6、仪器性能特点

# （1）仪器一体化结构设计，开机即检，无须预热；

# （2）光源系统： 8灯座设计，同时安装不少于8支元素灯，元素灯自动校准；

# （3）原子化器升降系统：全塑耐腐蚀螺旋升降原子化系统；

# （4）光学平台：浮动光学平台，保证光学系统高稳定性，减少震动的影响；

# （5）准双光路：Czerny-turner型双光路，焦距≤270mm；

# （6）背景校正：恒定磁场，横向塞曼校正技术，实现全波段扣除背景。

# 7、仪器软件

# （1）浓度计算方式：标准曲线法，自动拟合，标准加入法，重复测量次数1～ 99次，重复测量计算平均值，自动给出标准偏差和相对标准偏差；

# （2） 件及数据处理：高智能软件，全自动仪器及附件控制，可自动优化；

# （3）具有权限管理、审计追踪、仪器运行、元素灯工作状态、仪器维护等活动日志记录等功能；

# （4） 自动负高压、自动灯电流，能量自动平衡调节，自动点火和熄火；

# （5） 测量方式：原子吸收、背景校正、塞曼背景测量、火焰发射；

# （6）读数方式：浓度直读、信号平均值、峰高、峰面积等方式；

# （7）分析方法：标准曲线法、标准添加法、内插法；

# （8）自动扣除零点漂移对测量结果的影响。

# （四）设备配置

# 1、投标人提供的设备应不低于以下配置，不满足以下配置的将导致废标

# （1）原子吸收主机                     1台

# （2）石墨炉原子化器                   1套

# （3）塞曼扣背景系统                   1套

# （4）原子吸收备品备件                 1套

# （5）元素灯（可增加）                 6支

# （6）软件操作软件                     1套

# （7）注射泵自动进样器                 1套

# （8）石墨管                           普通10支、涂层10支

# （9）冷却水循环系统                   1套

# （10）商务电脑（4G、500G、21寸、i3）  1台

# （11）品牌激光打印机（A4激光打印机）  1台

# （五）其它

# 1、整机移机一次。

七、供货周期要求：中选单位在合同签订之日起15个日历天内到需方指定地点交货。

八、质量标准、验收方式及售后服务

1、质量标准及产品规范：竞选人所投的石墨炉原子吸收分光光度计检验检测设备必须提供由原厂生产的全新产品，技术参数和规格型号与比选文件相符，质量要求符合国家对同类产品规定的标准，不得出售假冒伪劣产品。

2、产品质量保证期

2.1报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.2竞选人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行，承诺应当在报价文件中予以明确说明。

2.3报价产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在报价文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

3、验收方式

3.1成交供应商供货时需提供产品质量合格证、使用说明书、装箱清单等相关资料并提供售后服务承诺；

3.2成交供应商应保证货物到达采购单位所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3验收合格条件如下：

3.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.3.2货物技术资料、合格证等资料齐全；

3.3.3在规定时间内完成供货到采购人指定地点，并经采购人确认。

3.3.4供货到指定地点后，由采购人牵头组织相关人员验收。如因产品质量问题发生争议时，由采购人委托相应的权威机构进行质量鉴定，以其鉴定结果为准，鉴定合格时费用由采购人承担，鉴定不合格时费用由成交供应商承担。验收合格后，出具采购货物验收报告书。

4、售后服务内容

成交供应商和制造商应当为采购人提供以下技术支持服务：

4.1质量保证期内服务要求

4.1.1电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

4.1.2现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在采购人通知后2小时内作出反应，12小时内到达现场。

4.2质量保证期外服务要求

4.2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

4.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，原成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

九、确定供应商办法

1、通过公平、公正、公开集中比选选定合格供应商或厂家。以符合有效竞选资格、且最大限度地满足实质性要求及采购需求、质量和服务相等的原则确定合格供应商或厂家。

2、本次比选采取以经评审的综合采购成本最低的报价确定为中选人。在符合有效竞选资格、最大限度地满足实质性要求及采购需求、质量和服务相等且经评审的最低报价原则确定供应商。最终报价由低到高排序，取前三名为中选候选人。如报价总价最低的有两家或两家以上相同时，由相同报价的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

3、本次报价要求为人民币报价，包含税费、设备采购、安全费用、安装调试、人员培训、设备运送费（或运输费）等所有费用。

4、竞选文件评审

4.1 竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审以及技术方案评审等。

4.2 竞选文件出现以下情形，作废标处理：

（1）法人竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供营业执照不一致的；

（2）竞选函、竞选报价清单签字、盖章不符合比选文件要求的；

（3）营业执照等证失效，或者营业执照的经营范围不符合要求的；

（4）未响应比选文件中质量、技术及供货周期要求的；

（5）总价超过总价限价；

（6）更改报价范围（含改变比选人给定的量），或者增、减报价项目的；

（7）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人做出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理；

（8）报价函、承诺书未按要求填写的；

（9）其他情形经比选小组一致决定作废的；

5、比选人确定并公布中选后选人后，第一中选后选人应在5个工作日内签订合同，否则将视同自愿放弃中标资格。

十、结算方式

签定合同后，货到安装调试验收合格5个月后支付合同价款的95%，5%为质保金，两年质保期满后一次性退还5%的质保金，供货方一次性提供全额增值税专用发票，如税率有变化，按国家政策执行。

十一、比选程序

1、比选小组

比选小组由公司技术部、检测部、财务部、质量部、办公室各选派1人组成。比选小组由办公室主任担任比选小组组长。

2、比选会议的监督

本次比选会议邀请公司总经理和分管副总经理全程监督。

3、比选会议按比选文件规定的时间和地点进行。竞选人须由法定代表人或法定代表人授权代表参加并签到。竞选人应达到三家或超过三家召开比选会，不足三家按流标处理。如竞选人只有二家，比选小组认为具有竞争性可以投票表决决定是否继续进行比选，票数超过三分之二的则继续进行比选。

4、两次流标后，不再进行比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，以经评审的综合报价最低的竞选人为中选候选人。

5、至文件递交截止时间，比选人组织召开比选会议。现场查验各文件密封情况后，开启文件，现场公布报价。比选小组成员对供应商进行资质评审。

6、推荐中选候选人名单。评审结束后，比选小组对满足比选文件实质性要求的文件，按照经评审的结果进行顺序排名。比选小组应推荐排名第一名的竞选人为中选候选人，并经比选小组成员签字后，报重庆高峰环境监测有限公司确认。当公司确认中选人后应向参加本次比选采购的竞选人公布中选供应商。如第一中选候选人因故自愿放弃第一中选候选人资格的，经比选小组成员表决过半数通过，采购人将原第一中选候选人的竞价及其他条件（如品牌条件等）向第二中选候选人、第三中选候选人（以此类推）发盘，首先接盘者为第一中选候选人。

7、未尽事宜，相关法律法规办理。

8、竞选文件递交

8.1 竞选人应于比选会议召开前30分钟内在比选会议现场报名，并于比选会议召开前现场递交竞选文件。比选会议时间及地点见本章“时间及比选会议安排”条款。逾期送达的竞选文件比选人不予受理。

8.2 竞选文件密封：竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封，竞选文件正本一份，副本两份。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

9、中选人需从货款中扣除合同价款的5%作为质保金，质保金在保证设备采购顺利推进，无质量、安全问题的情况下，在两年质保期满后无息退付质保金给中选人。

十二、时间及比选会议安排

1、比选公告发布时间：2023年5月29日-2023年5月31日

2、比选会时间：2023年6月1日14:30

3、比选会地点：高峰环境监测公司会议室

4、比选文件递交时间：2023年6月1日14:30在比选会现场递交（逾期未交视为放弃），同时进行比选。

5、文件的补充和修改：比选人可以用书面补充通知的方式对比选采购文件进行补充和修改。该补充通知作为比选采购文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，比选人可以决定推迟报价截止时间，并予公告。

# 十三、联系方式

采 购 人：重庆高峰环境监测有限公司

地    址：重庆市万州区高峰镇相思村

邮    编： 404000

传    真： 023-58155006

联 系 人：  张  超   联系电话：15923440270

联 系 人：  王秀芬   联系电话：13996542029

主要合同条款

详见下文合同格式文本

采 购 合 同

需 方:  重庆高峰环境监测有限公司

供 方:

需方通过比选方式，确定供方作为购货方所采购设备合作供应商，经双方友好协商，达成一致，订立本合同，双方并共同信守以下合同条款：

- 产品名称、规格、数量、价格

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |

# 技术要求

三、质量标准

1、质量标准及产品规范：供方供货的石墨炉原子吸收分光光度计必须提供由原厂生产的全新产品，技术参数和规格型号与比选文件相符，质量要求符合国家对同类产品规定的标准，不得出售假冒伪劣产品。

2、产品质量保证期

2.1石墨炉原子吸收分光光度计属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.2质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行，承诺应当在竞选文件中予以明确说明。

2.3产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞选文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

四、验收方式

4.1供方需提供产品质量合格证、使用说明书、装箱清单等相关资料并提供售后服务承诺；

4.2供方应保证货物到达采购单位所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.3验收合格条件如下：

4.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

4.3.2货物技术资料、合格证等资料齐全；

4.3.3在规定时间内完成供货到需方指定地点，并经需方确认。

4.3.4供货到指定地点后，由需方牵头组织相关人员验收。如因产品质量问题发生争议时，由需方委托相应的权威机构进行质量鉴定，以其鉴定结果为准，鉴定合格时费用由采购人承担，鉴定不合格时费用由成交供应商承担。验收合格后，出具采购货物验收报告书。

五、售后服务内容

供方和制造商应当为需方提供以下技术支持服务：

5.1质量保证期内服务要求

5.1.1电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

5.1.2现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在采购人通知后2小时内作出反应，12小时内到达现场。

5.2质量保证期外服务要求

5.2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

5.2.2售后服务因为有特殊设备的原因，一般需要到服务站需要专业的工具解决。上门服务只能做简单的日常服务。

5.2.3 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，原成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

六、供货周期及交货地点

1、供货周期：供方在合同签订之日起 15个日历天内到需方指定地点交货。

逾期供货违约金的计算方法：每延迟1天处以乙方违约金1000元（因需方要求延迟供货的除外），双方继续履约本合同。逾期供货违约金的限额：供货期延迟最高违约金不超过合同总价的5％。

需供双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，以便双方采取必要措施密切配合以减少此事件产生的影响，并在7天内出具证明文件，双方应就是否继续履行或变更终止合同达成协议。

2、交货地点：重庆高峰环境监测有限公司。使用部门联系人：张超，联系电话15923440270。

七、结算方式

签定合同后，货到安装调试验收合格5个月后支付合同价款的95%，5%为质保金，两年质保期满后一次性退还5%的质保金，供货方一次性提供全额增值税专用发票，如税率有变化，按国家政策执行。

八、违约责任

1、供方应保证所提供产品的质量符合国家现行相关标准，未按合同约定质量、供货量及供货时间不能满足需方要求的，供方应赔偿对方因此受到的损失，且需方有权随时解除合同。

2、本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方友好协商解决。协商不成，损失方按照合同法向需方当地法院提请诉讼解决。

九、其他约定事项

本次采购石墨炉原子吸收分光光度计设备，需方确认收货后无质量问题不能退换货，如有其它约定，双方协商后可另立附件。

十、合同一式两份，供方执一份，需方执一份。本合同有效期为合同签订之日起至2025年   月   日为止，质保有效期为 两 年。

供方单位名称（盖章）：              需方单位名称（盖章）：

重庆高峰境监测有限公司

单 位 地 址 ：                      单 位 地 址 ：

重庆市万州区高峰镇相思村

法定代表人或委托代理人 ：           法定代表人或委托代理人 ：

电      话：                        电      话：023-58155101

开 户 银 行 ：                      开 户 银 行 ：

中国农业银行股份有限公司  重庆万州分行

账     号 ：                        账    号 ：31410101040022741

税     号:                           税号：91500101MA5YN75Y1K

年    月   日

# 竞选人应提交的资料及格式要求

# 一、竞选人参加比选会应提交下列资料：

1、竞选人营业执照复印件

2、设备生产厂家营业执照复印件、计量器具许可证、型式批准证书

3、社保及税收交费证明

4、售后机构证明及承诺

5、法定代表人身份证明或授权委托书

6、法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件（法定代表人本人参加的不需提供）

7、厂家授权销售或授权代理书（厂家参与比选的不需要）

8、报价函

9、技术参数应答表

10、业绩证明

11、其他要求

# 二、竞选人提交资料

1、所有资料按顺序装订，正本一份、副本两份。

2、资料文件每页盖鲜章。

3、报价函除加盖公章外，还应由公司法定代表人或委托代理人签名。

# 三、比选文件格式样本

石墨炉原子吸收分光光度计

检验检测设备采购

比  选  文  件

竞选人：                        （盖章）

年    月    日

目     录

1、企业法人营业执照复印件

2、设备生产厂家营业执照复印件、计量器具许可证、型式批准证书

3、社保及税收交费证明

4、售后机构证明及承诺

5、法定代表人身份证明或授权委托书

6、法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件（法定代表人本人参加的不需提供）

7、厂家授权销售或授权代理书（厂家参与比选的不需要）

8、报价函

9、技术参数应答表

10、业绩证明

11、其他要求

法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系             （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：                           （单位盖章）

年    月    日

授权委托书

本人        （姓名）系                 （竞选人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，以本单位名义　　　　　参加本次设备采购竞争性比选。以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改比选文件，委托代理人在竞争性比选活动中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

特此委托

竞选人：                    （单位盖章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年     月    日

报  价  函

重庆高峰环境监测有限公司（采购人）：

我方收到贵方采购石墨炉原子吸收分光光度计检验检测设备比选文件后，全面研究了该比选文件，决定自愿参加该货物采购比选，愿意本着互惠互利的原则与贵方友好合作。我方具备贵方所需石墨炉原子吸收分光光度计检验检测设备充分的供应保障能力，承诺保证供应的及时性，保证满足贵方生产所需。同意采取比选文件中规定的事项进行供货，并按约定条款履行合同。

现报价如下：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |

报价说明：

1、本次报价为人民币报价，包含税费、设备采购、安全费用、安装调试、人员培训、车辆运送费（或运输费）、各类手续费及临时保险费等所有费用。

2、报价函要求填写所供品牌、生产厂家、单价、大小写合计、质保期、供货期限、配置品牌及型号。

3、报价函上要求盖上报价单位公章、法定代表人或委托代理人签字，并填写联系人及联系电话。

竞选人：

法定代表人或委托代理人（签字）

联系电话：

年    月    日

技术参数应答表

| 序号 | 招标参数 | 应答参数 | 差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |